DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN MONITOR DE CO2 PARA LA CALIDAD DEL AIRE DE INTERIORES Y VENTILACIÓN, COMPATIBLE CON TRES SENSORES, CON INTEGRACIÓN IOT, AUTOPRUEBA Y AUTODIAGNÓSTICO

*Guillermo Ramírez Zúñiga, Guillermo Barrios del Valle, Guadalupe Huelsz Lesbros, Héctor Daniel Cortés González

Instituto de Energías Renovables – IER-UNAM

*Universidad Tecnológica Emiliano Zapata Del Estado de Morelos – UTEZ

Resumen

Se presenta un monitor de CO2 para evaluar la calidad del aire interior y la ventilación, compatible con tres sensores de CO2 (SCD30, S8LP, SEN0220). El monitor de CO2 está integrado a IoT, con autoprueba y autodiagnóstico. Cuenta con alarmas visuales y audibles para diferentes niveles de CO2. El diseño del circuito electrónico y su carcasa garantiza una reproducción en cualquier laboratorio de electrónica. Permite pruebas de hardware sin un sensor físico. Una placa NodeMCU habilitada para IoT facilita el monitoreo remoto y el almacenamiento de datos a través de ThingsBoard. Permite configurar el acceso a Internet y la conectividad IoT. Al iniciar, realiza una prueba de software para los componentes y proporciona un diagnóstico. Experimentos controlados validaron la precisión y fiabilidad del monitor. Pruebas en un aula demostró su practicidad y efectividad, destacando la importancia de una ventilación adecuada. Para mayor información, consultar el repositorio https://github.com/lata-mas/Monitor_co2_pistas_educativas.

Semblanza

Guillermo Ramírez Zúñiga, nacido en 1986, originario del Estado de Hidalgo y perteneciente al pueblo indígena Nahua, se ha formado como Ingeniero en Electromecánica en El Instituto Tecnológico de Zacatepec, tiene una Maestría en Ingeniería Eléctrica y es Doctor en Ingeniería en Energía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. En su trayectoria profesional, ha impartido cátedra a nivel licenciatura en las áreas físico matemático, energías renovables, electrónica, eléctrica e ingeniería industrial, ha supervisado y dirigido tesis de licenciatura, ha publicado artículos y capítulos de libros en revista indizadas, como Review Scientific Instruments, Springer y memorias de Congresos con registro ISBN. Ha formado parte del comité organizador y fungiendo como coordinador de talleres del Congreso Nacional Estudiantes en Energías Renovables (CNEER). Actualmente las principales actividades laborales contemplan Docencia a nivel licenciatura y desarrollo de diseño mecánico e instrumentación en equipos para la investigación básica y aplicada, priorizando el software y hardware libre.